V7

Colonne de mesure de pointe pour l'atelier

V3

V4

V5

V6

V9

| 1. PRESENTATION D F E La série des colonnes de mesure V7 allie innovation technologique et tradition. Dotées d'un affichage entièrement tactile et de supports de touches latéraux ayant fait leurs preuves depuis plusieurs décennies, les V7 se positionnent comme instruments universels pour l'atelier. Bien qu'il ait été entièrement repensé, l'interface conserve la philosophie des instruments Trimos et l'utilisateur n'aura aucune difficulté à le prendre en main rapidement. L'écran tactile permet de simplifier l'utilisation au maximum car aucune information superflue n'est affichée et le nombre de boutons de fonctions peut être limité au stricte nécessaire. Des fonctions ordinairement considérées comme complexes telles que 2D, programmation et statistiques deviennent un jeu d’enfant. Il en ressort un confort d'utilisation inégalé et par conséquent un gain de productivité conséquent. Les 2 supports de touches latéraux sont issus des générations d'instruments ayant forgé la réputation de Trimos. Leur grande robustesse permettent l'utilisation de touches très variées jusqu'à 400 mm de longueur avec une répétabilité époustouflante. Les V7 sont équipés de la manivelle de déplacement révolutionnaire permettant à l'utilisateur de choisir le mode de déplacement manuel ou motorisé.. - Etendues de mesures de 400 à 1800 mm - Interface graphique simple et conviviale - Force de mesure réglable électroniquement - Déplacement manuel ou motorisé - 2D, programmation, statistiques - Vaste gamme d'accessoires - Tous les réglages possibles sans outils - Interfaces RS232, USB - Transfert de données sans fil (en option) | A : Affichage tactile orientable avec fonctions intuitives B : Manivelle de déplacement du chariot de mesure. Mode manuel ou motorisé. Manuel Motorisé C : Poignée de déplacement horizontal avec boutons de fonctions et d'enclenchement du coussin d'air D : Support de touche additionnel E : Système d’équilibrage du poids de la touche F : Porte-touche et touche interchangeables G : Base en fonte pour une stabilité optimale. G B C A |
| --- | --- |

2.

AFFICHAGES / LOGICIELS

L'affichage de type tablette et l'interface graphique correspondent aux standards industriels les plus modernes. La grande flexibilité offerte par l'écran tactile permet une prise en main facile et rapide.

Interface graphique tres simple

Aide graphique pour la mesure

Mesures en mode 2D

Programmation de séquences de mesure

Analyse statistique des résultats

Aide en ligne intégrée

Compensation en température

|  | SMART REVERSE: Mesure de diamètres plus rapide, plus précise et plus simple La technologie SmartReverse est le fruit d'une intense collaboration entre les utilisateurs de colonnes Trimos et notre équipe R&D dans le but d'optimiser les mesures de diamètres. SmartReverse rend la mesure de diamètres très efficace en indiquant clairement le passage des points de rebroussement par des signaux sonores et visuels. L'utilisateur est ainsi guidé précisément lors de la mesure de diamètres, ce qui engendre un gain important de rapidité et de fiabilité de la mesure. |
| --- | --- |

3.

DONNEES TECHNIQUES

| V7 | 400 | 700 | 1100 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etendue de mesure mm | 407 | 711 | 1110 | 1810 |
| Etendue de mesure avec extension mm | 719 | 1023 | 1422 | 2122 |
| Erreurs max. tolérées, BMPE µm | 2 + L(mm)/400 |  |  | 2.5 + L(mm)/300 |
| Répétabilité, RMPE (2s) µm | 1 (Ø: 2) |  |  |  |
| Erreur de perpendicularité frontale, SMPE µm | 5 | 8 | 11 | 25 |
| Résolution maximale mm | 0.0001 |  |  |  |
| Force de mesure N | 0.75 ÷ 1.5 |  |  |  |
| Autonomie h | 12 |  |  |  |
| Interfaces | USB / RS232 / Sans fil |  |  |  |
| Coussin d'air | Oui |  |  |  |
| Poids kg | 22 | 25 | 34 | 41 |

Les valeurs ci-dessus ont été déterminées conformément à la norme ISO 13225 avec la touche standard (TA-MI-101).

4.

APPLICATIONS ET FONCTIONNALITES

| Mesures de hauteurs, d'épaisseurs et de cotes en chaîne | SMART REVERSE: Mesures de diamètres plus simples, plus rapides et plus précises | Mesure de perpendicularité avec comparateur à levier ou palpeur électronique |
| --- | --- | --- |
| Touches jusqu'à 400 mm avec excellente répétabilité | Très large palette d'accessoires pour tout type d’application | Mesure d'angles et de cônes assistée graphiquement |
| Envoi des données via USB, RS232, sans fil ou sur memory stick | La motorisation garantit une force de mesure parfaitement constante | Mesure en mode 2D ultra-simple grâce à la visualisation graphique des alésages |

Trimos S.A.

Av.de Longemalle 5

CH-1020 Renens

T. +41 21 633 01 01

info@trimos.ch

www.trimos.com					750 02 0054 01 – Version 1.3/2019-03 – Sous réserve de modifications